| Verfahrensanweisung zur Maschinellen Autotransfusion Krankenhaus xy Anästhesie & Intensivmedizin |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version gültig ab: |  | xx.xx.2012 |
| Zieldatum der nächsten Revision: |  | xx.xx.2014 |
| Erstellt von: |  |  |
| Freigegeben von: |  |  |
| Änderungshinweise: |  |  |

Inhaltsverzeichnis

1	Verteiler		3

2	Geltungsbereich	3

3	Zuständigkeiten	3

4	Zweck		3

5	Methode		4

5.1	Prinzip der MAT	4

5.2	Vor- & Nachteile der MAT	5

5.3	Indikationen & Kontraindikationen der MAT	5

5.4	Einflussgrößen, Störfaktoren, Nebenwirkungen	6

6	Durchführung	7

6.1	Voraussetzungen der MAT und Sammlung von Wundblut	7

6.2	Interne Indikation zur MAT- Bereitstellung	8

6.3	Kennzeichnungspflichten	8

6.4	Organisationsschemata zur internen MAT- Durchführung	9

7	Qualitätsmanagement	10

7.1	Allgemeine Qualitätssicherung	10

7.1.1	Produktqualität	10

7.1.2	Prozessqualität	11

7.2	Dokumentation	11

7.3	Verantwortlichkeiten & mitgeltende Dokumente	12

8	Literatur		13

# Verteiler

- Geschäftsbereiche QM

- Institut für Anästhesiologie & Intensivmedizin

# Geltungsbereich

- Institut für Anästhesiologie & Intensivmedizin

- OP, Aufwachraum, Intensivstation

# Zuständigkeiten

Für die Einhaltung der Vorgaben dieser AA sind die ärztlichen Mitarbeiter der Abteilung  Anästhesiologie & Intensivmedizin verantwortlich. Eine Kontrolle der Einhaltung erfolgt durch die Ärztliche Leitung der Abteilung.

# Zweck

Diese AA beschreibt die Durchführung der Maschinellen Autotransfusion (MAT) als eine mögliche bluterhaltende Maßnahme im Gesamtkonzept einer qualitätsgesicherten Hämotherapie.

Zu den weiteren bluterhaltenden Maßnahmen zählen neben blutungsarmen Operationstechniken, bspw. die Erhaltung der Normothermie, die Toleranz eines niedrigen intra- und postoperativen Hämoglobinwertes, eine kontrollierte Hypotension, ggf. eine ergänzende Gerinnungstherapie und/oder der Einsatz von blutungsbeeinflussenden Pharmaka (Antifibrinolytika, Desmopressin).

Ziel der maschinellen Autotransfusion ist die Bereitstellung gefilterter und gewaschener autologer Erythrozytenkonzentrate im Rahmen einer Retransfusionsbehandlung des Patienten.

Das Konzept der maschinellen Autotransfusion sieht eine Vermeidung oder Verminderung der homologen Transfusionen und der damit verbundenen  Transfusionsrisiken und eine Einsparung homologer Erythrozytenkonzentrate vor.

# Methode

## Prinzip der MAT

Bei der maschinellen Autotransfusion wird perioperativ Wundblut in sterilen Behältnissen gesammelt und in einer automatischen Waschzentrifuge zur Retransfusion durch Separation und Waschung aufbereitet.

Das Produkt soll frei sein von Bestandteilen, die den Patienten schädigen können.

Physikalische Grundlage der MAT ist die Zellseperation durch Zentrifugation, bei der die korpuskulären Elemente aufgrund der unterschiedlichen Sedimentationsdichte angereichert und anschließend gereinigt werden.

Im ersten Schritt wird das Wundblut gesammelt. Die Sammlung erfolgt durch sterile Absaugung im OP-Gebiet. Durch Zufluß einer Antikoagulationslösung in einem zweiten Lumen der Saugleitung wird das Wundblut unmittelbar antikoaguliert.

Zum Aufbereiten des gewonnenen Wundblutes ist die Aufrüstung des Autotransfusionsgerätes mit einem Einmalmaterial für die Zentrifugation erforderlich.

Der Zentrifugations- und Waschvorgang ist sowohl kontinuierlich als auch diskontinuierlich möglich, je nach eingesetztem Gerät.

a.	Latham-Zentrifugationsglocke (diskontinuierlich), bspw. Cell Saver, Haemonetics

Die Zentrifugationsglocken haben verschiedene Fassungsvolumina (55-70ml für Kleinkinder & Säuglinge; 125, 175 und 225 ml für Erwachsene).

Die Glocken sind bei einer OP mehrfach befüllbar. Die Glocke sollte maximal befüllt werden. Die Separation erfolgt durch Zentrifugalkraft.

b.	Dynamic-disc (diskontinuierlich), bspw. OrthoPat, CardioPat, Fresenius

Anstelle elektronischer Pumpen sorgt eine durch Vakuum gesteuerte Silikonmebran durch Extension und Kontraktion für die Füllung der Waschzentrifuge. Das Waschvolumen ist auf 100 ml begrenzt.

c.	Elutriatorprinzip (kontinuierlich)

Die Aufbereitung erfolgt in einer doppelten, spiralförmigen, rotierende Zentrifugationskammer (30ml Füllungsvolumen) mit einem simultanen Füll-, Wasch- und Entleerungsvorgang. Die Separation erfolgt durch Zentrifugalkraft (Gegenstromzentrifugation).

## Vor- & Nachteile der MAT

Vorteile

- Schnelle Verfügbarkeit der Präparate bei höchstakuten, massiven Blutverlusten (z. B.

Aortenruptur)

- Schnelle Verfügbarkeit der Präparate, bei akut entwickelnden unerwartet hohen Blutverlusten und versorgungstechnischen Schwierigkeiten (Entfernung zum versorgenden Institut)

- Optimierte Versorgung bei Vorliegen versorgungstechnisch relevanter Antikörperbefunde

- Bedingte Akzeptanz bei Zeugen Jehova

- Reduzierung der transfusionsbedingten Immunisierungs- und Infektionsrisiken

- Vermeidung von Lagerungsschäden an den Erythrozyten (2,3 DPG-Gehalt höher)

- Überlebensrate der Erythrozyten vergleichbar mit zirkulierenden Erythrozyten

- Reduzierung des Fremdblutbedarfs

Nachteile

- Eventuelle Einschwemmung von Heparin, aktivierte Gerinnungsfaktoren, Fettpartikeln, freiem Hämoglobin

- Anteil an Leukozyten & aktivierten Leukozyten (durch Kontakt mit Fremdoberflächen) liegt höher

- Gefahr der Sekundärverkeimung und hämatogenen Streuung von Infektionen

- Kein Einsatz nach Verwendung jodhaltiger, desinfizierender Spüllösungen im OP-Bereich möglich

- Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten werden nicht zurück gewonnen

## Indikationen & Kontraindikationen der MAT

Indikationen

Die ausschließliche Indikationsstellung zur Aufbereitung und Retransfusion aufgrund des quantitativen Blutverlustes (bspw. > 1000 ml) ist nicht mehr angezeigt. Die Indikation zum Einsatz der MAT leitet sich von den o. g. Vorteilen bzw. Nachteilen ab.

- Herz- und Gefäßchirurgische Operationen, insbesondere am offenen Herzen, Aortenruptur

- Orthopädische Operationen (Hüftrevisionen, Spondylodesen), insbesondere Re-OP´s

- Transplantationschirurgie, insbesondere Lebertransplantationen

- Massivtransfusionen in der Geburtshilfe (cave Keimbelastung) und Unfallchirurgie

- Erwartete Transfusionsindikation bei Zeugen Jehova

- Erwarteter Transfusionsbedarf bei antikörperbedingter Versorgungsproblematik

Kontraindikationen

- Tumorchirurgie (nur nach Bestrahlung des gewaschenen Präparates mit mind. 50 Gy möglich)

- Bakteriell infiziertes Wund- / OP-Gebiet

- Systemische Infektionserkrankung des Patienten

- Zeitgleicher Einsatz von desinfizierenden Spüllösungen im OP-Gebiet (bspw. Lavasept, Betaisodona, Betaseptic, ect.)

## Einflussgrößen, Störfaktoren, Nebenwirkungen

  - Verminderte Effizienz der Bluteinsparung durch schlechte Sammeltechnik (Absaugen im

OP-Gebiet).

  - Wie unter 6.2 erwähnt, kann die Eliminations- und die Auswaschrate durch die Größe und Füllung der Zentrifugationseinheit, das Waschvolumen und die Prozessgeschwindigkeit gesteuert werden und unzureichend sein. MAT-bedingte Gerinnungsstörungen (cell salvage syndrome) sind bei unzureichender Glockenfüllung oder unverhältnismäßig hoher Waschvolumina auslösbar.

  - Fehlbedienungen oder Fehlfunktionen des Gerätes können zu unerwünschten Nebenwirkungen oder Verlust des gesammelten Wundblutes führen.

  - Eine bakterielle Kontamination des Wundblutes durch gering pathogene Luft- und Hautkeime kann häufig nachgewiesen werden (20-80%).

Das Gerät wird nur mit Einmalmaterial bestückt. Hygienisches Vorgehen ist obligat. Nach abgeschlossener MAT Durchführung ist das verwendete Material ordnungsgemäß zu entsorgen und eine Wischdesinfektion des Gerätes ist durchzuführen.

Das System muss steril angeschlossen werden. Eine Sammlung im infizierten OP-Gebiet ist kontraindiziert. Aufgrund der fehlenden Lagerung bzw. der Pflicht zur Retransfusion innerhalb von 6 h ist nicht mit einer klinisch relevanten Vermehrung dieser Keime zu rechnen.

- Zur Vermeidung einer Luftembolie ist in keinem Fall die Verwendung eines Druckbeutels erlaubt. Bei Drucktransfusion muss der Transfusionsbeutel vorher entlüftet werden.

- Eine Verwechslung des Präparates ist nur bei Diskonnektion des Autotransfusionssystems vom Patienten möglich (bspw. zur Bestrahlung des Präparates). Dann muss eine eindeutige Identitätszuordnung vor der Retransfusion durch eine geeignete Etikettierung des Präparates und durch die Durchführung des AB0-Bedside-Testes vom Patienten und vom  Präparat gewährleistet werden.

- Bei Auftreten febriler Reaktionen sollte die Retransfusion abgebrochen werden.

# Durchführung

## Voraussetzungen der MAT und Sammlung von Wundblut

Antikoagulanz

- Heparin: 25.000-30.000 E Heparin in 1000 ml Kochsalzlösung

- Zitrat bei Hit Typ II: Zitrat 2%ig, 4%ig oder Acid-citrate-dextrose-Lsg.100 ml oder Danaparoid (3750 IE Orgaran/L) oder Argatroban (50 mg Argaratra/L)

Priming mit 100-200 ml ins System, anschließend Antikoagulanzzufluß zu Wundblut: 1 : 5 (Tropfgeschwindigkeit: 70-100 Tropfen/min).

Keine zusätzliche Antikoagulanz bei Aufbereitung bereits defibriniertem postoperativem Drainageblut der Orthopädie bzw. antikoaguliertem Drainageblut in der Herzchirurgie!

Vakuum

Zum Ansaugen des Wundblutes wird ein Vakuum an das Reservoir angelegt.

Die Notwendigkeit einer Sogbegrenzung auf -150 bis – 200 mmHg (= - 0,2 bis – 0,3 bar, unbegrenzt: 0,6 bar) zur Vermeidung einer Hämolyse ist umstritten.

Filtrierung

Das Reservoir enthält einen Filter (40 – 70µm) zur Separierung von Knochensplittern, Geweberesten, Zellaggregaten und Koageln.

Stand-by-Sammlung

Ersteinsatz von Reservoir, Sauger und Antikoagulanz zur Sammlung der optimalen Aufbereitungsmenge, die geräteabhängig ist.

Separation

Bei der zentrifugalen Separation wird mit dem ansteigenden Sediment aus Blutzellen das hämolytische Plasma aus der Zentrifugenglocke gedrängt und verworfen. Die Umdrehung ist auf 5600U/min festgelegt.

Waschvorgang

Die Waschlösung (0,9%ige NaCl-Lösung) wäscht bei der Zentrifugation das, durch Zellsedimente kontaminierte, hämolytische Plasma aus und verdünnt es.

Ziel ist es eine optimale Auswaschrate mittels einer hohen Eliminationsrate von 95-99% der vorhandenen Kontaminationen durch gelöste Substanzen (Heparin, Zytokine, prokoagulatorische, fibrinolytische Substanzen, Enzyme, Leukozyten, Thrombozyten, etc.) zu erreichen.

Die Füllung einer Zentrifugationsglocke (sensorüberwacht) muss hierbei vollständig sein!

Unzureichend gefüllte Glocken müssen wegen eingeschränkter Auswaschraten verworfen werden!

Die Auswaschrate kann durch Erhöhung des Waschvolumens unter Steigerung des Erythrozytenverlustes oder durch Reduzierung der Waschgeschwindigkeit auf Kosten der Aufbereitungszeit verbessert werden.

Im Notfallprogramm kann die Prozessgeschwindigkeit unter Einschränkung der Waschrate erhöht werden.

Retransfusionsbeutel

Das aufbereitete Blut wird fortlaufend in den Retransfusionsbeutel gepumpt und steht als ein filtriertes, gewaschenes autologes Erythrozytenpräparat zur Verfügung.

Die Transfusion erfolgt über ein Standardtransfusionsbesteck (200µ Filter). Im Rahmen orthopädischer Eingriffe ist jedoch wegen der Gefahr der Fettembolie ein 40µ Filter indiziert.

## Interne Indikation zur MAT- Bereitstellung

Die Entscheidung zur Bereitstellung des MAT-Gerätes wird für planbare Eingriffe in der Regel in der Morgenbesprechung getroffen.

Die Entscheidung ist abhängig vom geplanten operativen Eingriff, dem Umfang des zu erwarteten Blutverlustes, dem Alter des Patienten, dem Ausgangs-Hb-Wert, eventueller immunhämatologischer Besonderheiten (seltene Blutgruppe, Antikörperbefund) und Versorgungsmodalitäten (genereller Versorgungsengpass, langer Transportweg).

Für die aktuelle Durchführung ist immer eine der benannten verantwortlichen Personen verantwortlich. In der Regel ist dies der narkoseführende Arzt.

## Kennzeichnungspflichten

Das Wundblutreservoir, der Reservoirbeutel und der Retransfusionsbeutel des autologen gewaschenen Erythrozytenkonzentrates werden mit einem Patientenetikett, Datum & Uhrzeit versehen.

## Organisationsschemata zur internen MAT- Durchführung

Operation mit vorhersehbarem mittlerem Blutverlust

Unsichere Vorhersage des Blutverlustes

Operation mit erwartetem bzw. sich entwickelndem Blutverlust / Massivblutung

OpthoPAT komplett aufrüsten, doppellumigen Saugschlauch & Antikoagulanz einsetzen

(25-30.000 E Heparin in 1000 ml NaCl)

Patientennamen und Uhrzeit der Inbetriebnahme auf den Retransfusionsbeutel kleben.

Sammelreservoir des Cell Savers vorbereiten, doppellumigen Saugschlauch & Antikoagulanz einsetzen (25 - 30.000 E Heparin in 1000 ml NaCl)

Patientennamen und Uhrzeit der Inbetriebnahme auf den Retransfusionsbeutel kleben.

Intraoperativ & postoperativ sammeln in den verschiedenen Modi sammeln.

Cell Saver erst aufrüsten, wenn genügend Wundblut gesammelt wurde (Kriterien: Blutverlust < 500 ml, Transfusionspflicht, keine Kontraindikation gegen MAT, Blutgruppenserologie)

Ggf. postoperativ weitersammeln.

Cell Saver so schnell wie möglich aufrüsten.

Ggf. postoperativ weitersammeln.

Vor der Retransfusion vom Retransfundat je eine BGA.

Retransfusion nur durchführen, wenn K+ < 2 und HKT > 50% ist.

Retransfusion muss 6 Std nach Inbetriebnahme der Saugung abgeschlossen sein.

Aufbereitung der letzten Portion nur dann, wenn die Füllung der Zentrifuge vollständig ist.

# Qualitätsmanagement

## Allgemeine Qualitätssicherung

Die MAT wird ausschließlich von Personal durchgeführt, welche über die notwendigen Schulungen, Geräteeinweisungen und interne Fortbildungen verfügen.

Der Blut-gewinnende Arzt muss mit dem retransfundierenden Arzt personenidentisch sein!

Die Indikation zum Aufbereiten oder Entsorgen des gesammelten Wundblutes trifft der verantwortliche Arzt. Die Entscheidung muss entsprechend dokumentiert werden. Berücksichtigung findet hierbei immer auch ein ggf. zu erwartender postoperativer Blutverlust.

Der Geräteaufbau und Betrieb sowie die Durchführung der Anwendung erfolgt gemäß Herstellerangaben. Die Geräte verfügen über optimal voreingestellte Programme, die in der Regel unverändert genutzt werden. Die Geräte müssen im Originalzustand mit Originalzubehör betrieben werden.

### Produktqualität

Jedes Präparat wird mit Angabe der Patienten-ID (Patientenetikett mit Name, Vorname, Geburtsdatum), Datum und dem zeitlichen Beginn der Sammlung beschriftet und vor Retransfusion entlüftet.

Produktqualität als Freigabekriterium zur Retransfusion

Dokumentierte Angabe des Volumens und des Hämatokrit pro Patient. Der Hämatokrit sollte bei Glockensystemen > 50 % sein. Beobachten des Farbverlustes im Schlauchsystem während des Waschvorgangs.

Die Probenentnahme erfolgt in eine heparinisierte BGA-Spritze aus dem Schlauch der Konserve, der als Zuleitung von der Maschine dient, alternativ aus dem Transfusionssystem.

Die Bestimmung folgender Präparateparameter ist möglich:

- Hb (> 17g/dl)

- Hkt (> 55%)

- Kalium (< 2,4)

- ggf. Leukozyten / Thrombozyten (fehlerbefaftete Messung wg. Erythrozytentrümmern)

- ggf. Restheparin

- ggf. Gesamteiweiß (zeitaufwendig)

- Freies Hämoglobin im Überstand messen (EDTA, umgehend mit 1000U/min zentrifugieren; Norm < 500 mg/dl)

Berechnung der Hämolyserate %: =		(100-Hkt) x freies Hb (g/dl)

Hb(g/dl)

Bei wiederholt abweichenden Messwerten und bei Verdacht auf Hämolyse:

Retransfundat ins Sammelreservoir rückführen und Waschvorgang wiederholen, ggf. Präparat verwerfen.

Die Retransfusion des maschinellen gewonnenen autologen Präparates muss binnen 6 h nach Sammlungsbeginn erfolgen!

### Prozessqualität

Regelmäßige (bspw. viertel- /halbjährliche) Bestimmung von Erythrozytenausbeute und Eliminations-rate im laufenden Betrieb für jedes Gerät. Die Proben können über ein Y-Schlauchstück zwischen Reservoir und Zentrifuge während der Einfüllphase entnommen werden.

Erythrozytenausbeute (sollte > 80 % sein) =	             Volumen Produkt x Hkt

Volumen x Hkt aufbereitetes Wundblut

Die Eliminationsrate (sollte > 90 % betragen) wird mittels eines Markers (bspw. Gesamteiweiß) im Produkt und im aufbereiteten Wundblut bestimmt.

Eliminationsrate (%) = 100 x		1 – Volumen Zellüberstand im Produkt x Konz. Marker

Volumen Zellüberstand im Ausgangsmaterial x Konz. Marker

## Dokumentation

Aufklärung

Für jede hämotherapeutische Maßnahme sind die dokumentierte ärztliche Aufklärung und die Einwilligung des Patienten erforderlich (Dokument xy1). In dokumentierten Notfällen ist eine Aufklärung über die hämotherapeutische Maßnahme nachträglich als Teil des Heileingriffs durchzuführen.

Jedes Präparat wird mit Angabe der Patienten-ID (Name, Vorname, Geburtsdatum), Datum und dem zeitlichen Beginn der Sammlung beschriftet.

Die Dokumentation der erfolgten MAT erfolgt produkt- (zentral) und patientenbezogen mittels MAT-Formblatt xy2.

Zur zentralen Dokumentation wird das Original des Formblattes mit den Daten zur durchgeführten Sammlung und ggf. Aufbereitung und Retransfusion ausgefüllt.

Die Archivierung der Dokumentationsblätter erfolgt für 30 Jahre zentral im Ordner „MAT“ in der Abteilung für Anästhesiologie.

Eine patientenbezogene Dokumentation erfolgt durch das Ablegen des Durchschlagformulars bzw. einer Kopie des Originals in der Patientenakte und einen entsprechenden schriftlichen Verweis im OP-Bericht bzw. Anästhesieprotokoll durch die verantwortliche Person.

## Verantwortlichkeiten & mitgeltende Dokumente

Die verantwortlichen Personen für die qualitätsgesicherte Durchführung im Hause sind im Dokument xy3 gelistet. Alle genannten verantwortlichen Personen sind Fachärzte für Anästhesie und weisen mehrjährige Erfahrungen im Umgang und in der Durchführung mit der maschinellen Autotransfusion auf.

Mitgeltende Dokumente

- Die hauseigenen Indikationen wurden schriftlich festgelegt (Dokument xy4).

- Eine aktuelle Liste der zur Verfügung stehenden Geräte und Materialien wurde angelegt (Dokument xy5).

- Zur zentralen und patientenbezogenen Dokumentation der Sammlung, Aufbereitung und Retransfusion wird das doppelseitige Formblatt MATxy2 verwendet.

- Zur Geräteanwendung stehen Bedienungsanleitungen der Firma xyz zur Verfügung.

- Einmal jährlich findet durch den technischen Dienst des Hauses eine Gerätekontrolle / technische Wartung statt.

# Literatur

Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens (Transfusionsgesetz  TFG vom 1. Juli 1998, Novellierung vom 10.02.2005).

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005, Teil 1 Nr. 10

Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von
Blutprodukten (Hämotherapie) – Aufgestellt gemäß Transfusionsgesetz von der Bundesärztekammer im Einvernehmen mit demPaul-Ehrlich-Institut, Gesamtnovelle 2005 mit Richtlinienanpassung 2010
Deutscher Ärzte- Verlag, Köln 2010

Querschnitts-Leitlinien (BÄK) zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten.
Herausgegeben von der Bundesärztekammer auf Empfehlung ihres Wissenschaftlichen Beirats, 4. überarbeitete Auflage
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2009.; http//www.bundesaerztekammer.de

Votum 32, Aktuelle Empfehlungen zur autologen Hämotherapie, verabschiedet am 17.03.2005 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005, Teil 1 Nr. 10

Transfusionsrecht. Deutsch/Bender/Eckstein/Zimmermann
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2. Auflage 2007

Arzneimittelrecht, Maschinelle Autotransfusion (MAT)im Kontext von AMG und TFG.
Bender W., Erlangen; GesR 2011, 4: 208-212

Maschinelle Autotransfusion, Hansen E., Seyfried T. (2011)
Anästhesist, 60: 381-390

Die aktuellen Querschnitts-Leitlinien der Bundesärztekammer zur Hämotherapie, Bernek St., Biscoping J. (2011)

Anästhesiologie und Intensivmedizin, 51: 431-440